## Slide 1
2
.
PCR法によるDNA増幅用微細流路デバイス
PCR法：DNA断片を増幅させる方法である
検体溶液を90度，60度，70度にすること20-40回繰り返すことで，DNAを指数関数的に増幅さ
せることができる．
本研究では，上述のPCR法を利用したDNA増幅用微細流路デバイスを提案し試作した．
本デバイスは微細流路チップ，3個の小型セラミックヒータと白金抵抗体，フィクスチャから構成さ
れる．微細流路チップは，ディスポーザブルデバイスを考慮して，材料にはPoly(dimethylsiloxane)
(PDMS)を使用した．フィクスチャは，セラミックヒータ間における温度干渉を防止するため，低熱
伝導率樹脂基板(FR-4)を使用した．
90度
60度
70度
○名前
.
背
景
と
目
的
·
微細流路チップは，ナノインプリントリソグラ
フィにより製作した．
·
溶液の送廃液口は，チップ形成後に，生検トレ
パンを使用して通し穴を設ける．送廃液口と送液
用シリコンチューブの接続は，シリコンシーラン
トを用いて接着した．
·
近年，細菌やウイルスによる集団感染や食中毒が社会問題になっている．感染の拡大を防ぐにはより早
い段階における原因菌の特定が求められ
る
．
·
現在，これらの分析作業を高精度に行う手段の一つとして， PCRを利用した遺伝子検査がある．しか
しながら，患者の傍らで直ちに診断が可能な遺伝子検査デバイスは普及していない．
·
検体を液滴とすることや，微細流路を用いることで，温度上昇と定常状態になるまでの時間を短縮する
小型デバイスの研究が取り組まれている．
·
PCRを利用した装置を小型化することで，DNAの採取現場により近いところ増幅作業や診断が可能とな
る．
·
患者の傍らなど，あらゆる場面で活用が可能となるPCR法を用いたDNA増幅用微細流路デバイスについ
て基礎的検討を行った．
1
PCR法によるDNA増幅用微細流路デバイスの基礎的研究
PDMS微細流路チップ製作
4
.
送液?温度制御実験
·
送液媒体には純水を用いて実験を行った.
·
送液は，DCブラシモータを内蔵した小型ペリスタルティックポンプを用い
て，正?逆両回転させることで所望の方向へ送液した．
·
セラミックヒータの裏面に固定した白金抵抗体からの抵抗値変化をリアル
タイムに計測し，PIDアルゴリズムを用いて，高精度に温度測定を行った．
·
これらの送液制御と温度制御は，スマートフォンにより無線LANを通じて
ワイヤレスで行った．
·
送液量や送液速度，所望位置での停滞時間，セラミックヒータ温度，サン
プリングタイム等 を詳細に設定可能な独自のソフトを開発した．
·
3つの温度領域に設置したセラミックヒータ上に，所望の時間で移動し，そ
の後，設定した時間停滞することを確認した．
·
一連の送液および停滞動作は，あらかじめ設定したサイクル数実施され，
溶液の位置ずれや分離を生ずることなく，高い再現性が得られた．
·
セラミックヒータ裏面に設置した白金抵抗体によって，セラミックヒータ
の温度をリアルタイムに計測し，フィードバック制御により所望温度を維
持した．
·
微細流路チップ内部に埋め込んだ熱電対の温度変化の変遷である．3つの温
度領域において，3 min程度で定常状態となった．
·
定常状態のける温度ばらつき(3σ)は，それぞれ2.3 °C, 1.6 °C, 1.6 °Cであっ
た．
熱電対を使用した計測において，度々，スパイクノイズが観察された．これ
は，微細流路チップの材質が，熱伝導率の低いPDMSで製作されているため
，セラミックヒータで加熱された際，微細流路チップ上面と下面における温
度差に起因した反りを生じ，セラミックヒータとの密着性が不安定となった
ためと考えられる．今回試作したデバイスは，微細流路チップが，フィクス
チャに単純支持した状態であるため，今後，機械的に固定し密着性を高める
ことで，スパイクノイズを改善し，温度ばらつきを改善できるものと考えら
れる．
PDMSによるナノインプリントリソグラフィ技術を用いた微細流路デバイスを製作し，PCR法を用いたDNA増幅
用デバイスのための基礎的検討を行った．スマートフォンによる無線を介した送液?温度制御を可能にし，再現
性の高い制御が実現できた．温度制御においては，フィクスチャの改善によって，より高精度な温度制御が可能
になるものと考えられる．本デバイスと分光光度計を一体化することで，患者の傍らでの迅速な診断が可能な高
機能デバイスの実現が期待される．
4
.
結言